## Function
|  | 결정 사항 | Question
Plasma On Key | HP Switch
| foot Switch | 외부 Case에 미포함 Main PCB에 하네스 연결용 CON만 구현
통신 | RS-232 | 외부 Case에 미포함 Main PCB에 하네스 연결용 CON만 구현
전원 | 외부 USB adaptor | DC Jack adaptor 사용
| USB CON 실장 위치 | Main PCB | Main PCB or 별도의 PCB
구성 요소 | 본체, Cable, HP body | 일체형 | 일체형 or 분리형
| S/V | 5V S/V 사용
1. HP:와 본체간 하네스 연결이 되어야 합니다. 이미지 상으로는 보이지 않네요.
2. 외부 젅원 연결하는 부분이 보이지 않습니다. USB port 있어야 합니다.
3. RS-232 지원 방법 - 추후 하네스로 Case의 CON와 연결되도록 설계하도록 하겠습니다.
현재 디자인으로는 RS-232 CON를 PCB에 실장이 안됩니다.
4. Foot S/W DC Jack type으로 설계?

## Block Diagram
DC1 |  | CN102 |  | CN102
DC-005 |  | MOLEX5267-6P |  | MOLEX-53398-0671
1 | +5V | 1 | +8.0V | 1 | +8.0V
2 | GND | 2 | PULSE_OUT1 | 2 | PULSE_IN1
3 | GND | 3 | PULSE_OUT2 | 3 | PULSE_IN2
|  | 4 | GND | 4 | GND
|  | 5 | SHOT_SW_IN | 5 | KEY_OP
CN101 |  | 6 | GND | 6 | GND
MOLEX5267-2P
1 | +5V | CN103 |  | CN200
2 | GAS_EN | MOLEX5267-5P |  | MX-53047-0510
|  | 1 | +5V | 1 | +5V
|  | 2 | KEY_PWR | 2 | KEY_PWR
COM1 |  | 3 | KEY_UP | 3 | KEY_UP
MOLEX5267-3P |  | 4 | KEY_DOWN | 4 | KEY_DOWN
1 | RS232_RX | 5 | GND | 5 | GND
2 | RS232_TX
3 | GND | CN104 |  | CN300
|  | MOLEX5267-6P |  | MOLEX5267-6P
|  | 1 | +3.3V | 1 | +3.3V
CN105 |  | 2 | STA_LED_G | 2 | STA_LED_G
MOLEX5267-2P |  | 3 | OP_LED | 3 | OP_LED
1 | SHOT_SW_IN | 4 | LED_HIGH | 4 | LED_HIGH
2 | GND | 5 | LED_MED | 5 | LED_MED
|  | 6 | LED_LOW | 6 | LED_LOW
DC 5Vdc 5A Adapter
Ø5.5x2.5x10mm
(SW25-05005000-W)
MAIN PCB
KEY PCB
LED PCB
Trans PCB

## Issue
No | Date | PCB | Status | Issue | Description
1 | 2019-09-08 | CPU | OPEN | S/V VCC 전압 결정 | - Pipette은 3VDC 사용 - MPD : 5VDC 사용으로 설계
2 | 2019-09-08 | TRANS | OPEN | HP Cable이 HP에서 고정이 안되는 경우, Cable과 연결되는 CON는 hook가 있는 type으로 변경 필요 | Cable이 당겨지는 경우, CON가 빠진다.

## ADC
| R7 | 10 | R7 | 30 | R7 | 10 | KΩ
| R8 | 30 | R8 | 30 | R8 | 30 | KΩ
VCC
6 | 4.5 | 347.7273 | 3 | 231.8182 | V_Batt | V_ADC | ADC
5.9 | 4.425 | 341.9318 | 2.95 | 227.9545 | 4.2 | 3.15 | 243.4091
5.8 | 4.35 | 336.1364 | 2.9 | 224.0909 | 4.1 | 3.075 | 237.6136
5.7 | 4.275 | 330.3409 | 2.85 | 220.2273 | 4 | 3 | 231.8182
5.6 | 4.2 | 324.5455 | 2.8 | 216.3636 | 3.9 | 2.925 | 226.0227
5.5 | 4.125 | 318.75 | 2.75 | 212.5 | 3.8 | 2.85 | 220.2273
5.4 | 4.05 | 312.9545 | 2.7 | 208.6364 | 3.7 | 2.775 | 214.4318
5.3 | 3.975 | 307.1591 | 2.65 | 204.7727 | 3.6 | 2.7 | 208.6364
5.2 | 3.9 | 301.3636 | 2.6 | 200.9091 | 3.5 | 2.625 | 202.8409
5.1 | 3.825 | 295.5682 | 2.55 | 197.0455 | 3.4 | 2.55 | 197.0455
5 | 3.75 | 289.7727 | 2.5 | 193.1818 | 3.3 | 2.475 | 191.25
4.9 | 3.675 | 283.9773 | 2.45 | 189.3182
4.8 | 3.6 | 278.1818 | 2.4 | 185.4545
4.7 | 3.525 | 272.3864 | 2.35 | 181.5909
4.6 | 3.45 | 266.5909 | 2.3 | 177.7273
4.5 | 3.375 | 260.7955 | 2.25 | 173.8636
4.4 | 3.3 | 255 | 2.2 | 170
4.3 | 3.225 | 249.2045 | 2.15 | 166.1364
4.2 | 3.15 | 243.4091 | 2.1 | 162.2727
4.1 | 3.075 | 237.6136 | 2.05 | 158.4091
4 | 3 | 231.8182 | 2 | 154.5455
3.9 | 2.925 | 226.0227 | 1.95 | 150.6818
3.8 | 2.85 | 220.2273 | 1.9 | 146.8182