## SET
MAIN | F/W | R7 | R30 | S/V | C9 | C15
1 | V1.0 | 30K | NC | 3.3V |  |  | booting 후 바로 Off됨
2 | V1.0 | 30K | NC | 3.3V | 0.1uF | 0.1uF | PWR KEY를 오래 누르면 booting 후 바로 Off됨
3
4
5 |  | 30K |  |  |  |  | 6V 인가 후 short

## Issue
No | Date | PCB | Status | Issue | description | COMMENT
1 | 2019-09-09 | LED | Closed | LED3,4,5 역삽 | RED LED가 모두 역삽되어 있음 | SMT 문제
2 | 2019-09-09 | F/W | Closed | V_EXT를 5.5V 이상으로 올리면 전류가 증가하다 5.7V 이상에서 Board dead | D7(5.1V TVS Diode) 특성 5.5V롤 Upper limit 조정
3 | 2019-09-16 | F/W |  | PWR KEY로 booting시 오래 누르면 전원이 OFF됨. | PWR KEY가 눌린 상태에서 5V ADC가 떨어져 Low battery로 인식 | VBAT ADC monitor disable
4 | 2019-09-22 | SCH |  | S/V 3.3V 사용

## MAIN V2.0
No | Date | Sheet | Ref | Before | After | COMMENT
1 | 2019-09-15 | 2 | R7 | 10K | 30K | External 5V 기준으로 수정 - F/W update 필요
2 | 2019-09-22 | 3 | R30 | +5V | +3.3V
2019.11.11 Femto에 V2.0으로 release

## Sheet1
3.3 | 3.3 | 3.3
430 | 330 | 200
7.6744 | 10 | 16.5