## Check list
No | Date | Model | Category | Status | Description | Commant
1 | 2018-03-10 | Pipette | Test | OPEN | Load open시 reverse voltage level check - Oscilloscope로 Voltage waveform measure
2 | 2018-03-29 | 사무실 | 구매 | OPEN | Computer 1ea , LCD 2ea | 모델 선정 후 통보
3 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 부동산 계약
4 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 책상 1개, 실험용 table 2개 | Femto에서 제공
5 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 납땜 : 인두기 2ea, 실납, flux, heat gun
6 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 멀티탭 2ea,
7 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 청소 도구 : 빗자루, 쓰레받이, 대걸레
8 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | Oscilloscope, Probe 2ea, Power supply 1ea | 교수님 장비 사용
9 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 멀티미터 1ea
10 |  | 사무실 | 구매 | OPEN | 인터넷 신청, 아파트 관리사무소 신고, 도시가스 신청 | 개인적으로 신청후 영수증 제출
11 |  | 사무실 | 대여 | OPEN | Plasma 장비 - LF 1ea, RF 1ea, Pipette Test용 Gas | Femto에서 제공
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Pipette
Pipette Issue and Review Item list
No | Category | Version | Date | Status | Description | Commant
1 | Issue | Proto type | 2018-02-22 | Closed | Transformer Load가 short 발생시 Main PCB가 dead. - LM3671MF-3.3 Dead - LM3671MF-3.3 VIN(Pin-1)이 GND(Pin-2)와 short | Load short(Arc) 발생시 12.5V까지 over voltage 발생 Over voltage protection 필요 Booster 8V line에 TVS diode 추가 : SMBJ12CA
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Open | Booster over voltage protect 기능 확인
|  | Proto type | 2018-02-23 | Closed | Transformer에서 Timer path로 Over voltage 또는 Over Current 발생할 수 있음 - Protection circuit 추가 필요 - Timer path에 Series Resistor 추가 필요 - Zener diode 추가 - 5V : BZT52C5V1S or CZRQR52C5V1-HF | Timer path에 Series Resistor, Zener diode(BZT52C5V1S) 추가 S/V 전원에 Zener diode(BZT52C5V1S) 추가
|  | Proto type | 2018-03-10 | Closed | Booster 전압을 10V로 조정 필요 - Plsma 발생 조건 | Plasma Power가 낮음 Transformer의 권선비를 올리기로 함
2 | SCH | V1.0 | 2018-02-23 | Open | Oxford Pipette style 적용시 Plasma On key를 Transformer PCB에 구현 검토 | Main PCB에서 삭제 CON Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-02-23 | Closed | S/V On/Off control 추가 | Main PCB에 반영 CON Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Closed | S/V 위치 및 CON 위치 결정 필요 | PCB에 실장하지 않고, 기구물에 조립 Main PCB CON와 연결 - Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-03-13 | Open | Reset IC 추가 - Voltage drop에 의한 MCU halt 방지 | TPS3801L30 : Reset IC Vth=2.64V Delay=200msec
3 | Battery | V1.0 | 2018-03-13 | Closed | Battery type에 맞춰 CON type 결정 | Pack type으로 결정 - Oxford type
|  | V1.0 |  | Open | Battery CON - 기구 높이에 맞춰 부품 선정 필요
4 | GND Jack | V1.0 | 2018-02-27 | Closed | 외부 GND 연결용 Jack 추가 - DC Jack | DC-011C_SMD(ICbanQ P005658771) 적용
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Open | DC Jack 위치 협의 : Main or Transformer PCB | Main PCB - Top 방향으로 배치 ( 3/29 Femto 협의)
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Open | GND 판과의 연결 방법 협의 - 일단 악어클립으로 제작 - 악어클립 or Ring 단자
5 | S/V | V1.0 | 2018-03-12 | Closed | S/V sample이 항상 through 되어 있음 - 형상 검토용 sample로 보임 : Femto 확인 필요 | [Femto] ME용 sample 임 - 부품 구매 진행중
|  | V1.0 | 2018-03-16 | Open | S/V 기능 확인을 위한 Sample 요청 - Femto - 구매 진행중
6 | Transformer | V1.0 -A | 2018-02-22 | Closed | NTD5802N(Q1,Q2) PCB library Error - Source와 Gate Pin이 바뀜 | A type 사용시 수정 예정 B,C type이 문제가 없는 경우 A type은 사용하지 않음
|  | V1.0 | 2018-02-22 | Closed | CTX2106xx series의 2차측 구조가 datasheet와 틀림 - 2차측이 2개로 나눠져 있는것으로 보임 | Datasheet와 동일 성능을 보임 양쪽 두개의 전극이 동일 전극이며, Transformer wire 연결용과 Solder용으로 구별되어 있음
|  | V1.0 -B,C | 2018-02-27 | Closed | Plasma 발생 안함 Gas 주입 상태에서도 발생 안함 | Transformer의 한쪽 전극을 GND와 연결해야 함 CTX210611-R 9V 이상에서 Arc 발생
|  | V2.0 | 2018-03-10 | Closed | Transformer의 Pin-6을 GND와 연결 | GND 연결시 더 안정적임 - 교수님과 협의
|  | V2.0 | 2018-03-13 | Open | Oxford Pipette style 적용시 Plasma On key를 Transformer PCB에 구현 검토
7 | 부자제 |  | 2018-03-29 | Open | Pipette D/L용 USB cable 구매
20
21
22
23
24
28