## Function List
Function List V1.0
No | Function | 수량 | Description | MCU Interface |  | Device
1 | MCU | 1 | Main Control | - | - | STM32F070RBT6
2 | 전원 Key | 1 | 전원 On/Off Control | GPIO_EXTI_Rising | INPUT | YST-1102SF
3 | 전원 LED | 1 | 전원 상태 표시 RGB LED Low battery 상태 표시 - 완충(Green) / normal(Blue) / 충전(RED) / low battery(Red Blink) | GPIO_OUT 3ea | OUTPUT | ASMT-YTD2-0BB02
4 | Plasma Key | 1 | Plasma On/Off control | GPIO_EXTI_Rising | INPUT | YST-1102SF
5 | Plasma ON LED | 1 | Plasma 동작 상태 표시 LED | GPIO_OUT | OUTPUT | 17-21/W1D-ANPHY/3T
6 | Volume Key | 1 | Plasma On time 조정 | ADC_IN | INPUT | PTV09A-4020U-B103
7 | 부져 | 1 | 알람 사운드용 부져 - Power On/Off - Plasma On | TIMER | OUTPUT | BPE-1407P-40
8 | Main 전원 | 1 | Board Main 전원용 DC/DC Converter 3.3V의 고정 전압 사용 | GPIO_OUT | OUTPUT | LM3671MF-3.3
9 | 충전 IC | 1 | Battery 4.2V까지 충전을 위한 IC - 충전 Status Pin | GPIO_IN | INPUT | MCP73831T-2ACI/OT
10 | USB CON | 1 | Battery 충전용 | - | - | HI05-AG0272
11 | RS-232 Interface | 1 | Board Control를 위한 Interface - 9-pin D-Sub CON - option으로 USB D+/D-도 사용가능하도록 설계 | USART1 | IN/OUT | MAX3232CSE
12 | D-Sub CON | 1 | RS-232용 커넥터 | - | - | DSBU-9PIN-R/A
13 | Plasma 전원 | 1 | 플라즈마 생성을 위한 승압용 Boost Converter Transformer 전압용 - 8V , 1A 이상 | GPIO_OUT | OUTPUT | LM2735XMF
14 | Plasma CON | 1 | Transformer 연결을 위한 커넥터 | TIMER 2ea | OUTPUT | 12512WS-04B
15 | Battery CON | 1 | Normal 3.7V 670mAh 충전지 연결용 커넥터 - Battery thermistor Pin ( Battery temp check ) |  | INPUT | 12512WS-04B
16 | Battery ADC check | 1 | Battery voltage 상태 check - Battery Voltage monitor Pin | GPIO_IN | INPUT | -
17 | Battery temp ADC | 1 | Battery temp check | ADC_IN | INPUT | -
18 | JTAG CON | 1 | F/W download용 커넥터 | SWDIO SWCLK | IN/OUT CLOCK | 12512WS-04B
19 | Reset Key | 1 | System halt시 사용 | NRST | INPUT | CTT-1139P1

## Function Description
Function List V1.0 |  |  |  | 기능검사
No | Function | Description | Operation | H/W | S/W | Comment
1 | 전원 Key | 전원 On/Off Control | Off 상태에서 KEY를 3sec 이상 누른 경우 Power On | OK | OK
|  |  | On 상태에서 KEY를 3sec 이상 누른 경우 Power Off | OK | OK
2 | 전원 LED | 전원 On/Off 상태 표시 충전 및 충전지 상태 표시 | Normal 상태 - BLUE LED | OK | OK
|  |  | 완충 상태 - Green LED | OK | OK
|  |  | 충전 상태 - RED LED | OK | OK
|  |  | Low battery - Red Blink | OK | OK
3 | Reset Key | System halt시 사용 | H/W reset | OK | OK
4 | Plasma Key | Plasma On/Off control | +8V On / Off control | OK | OK
|  |  | PWM Pulse 1,2 (80KHz) On/Off control | OK | OK
5 | Plasma ON LED | Plasma 동작 상태 표시 LED | Plasma On시 LED ON | OK | OK
6 | Volume Key | Plasma On time을 5단계로 조정 | Level-1 : 2msec On / 8msec Off | OK | OK
|  |  | Level-2 : 4msec On / 6msec Off | OK | OK
|  |  | Level-3 : 6msec On / 4msec Off | OK | OK
|  |  | Level-4 : 8msec On / 2msec Off | OK | OK
|  |  | Level-5 : 항상 On ( 10msec On / 0msec Off ) | OK | OK
7 | Buzzer | 알람 사운드용 Buzzer - Power On/Off 상태 알람 - Plasma On 상태 알람 | Power On : Sound 1 | OK | OK
|  |  | Power Off : Sound 2 | OK | OK
|  |  | Plasma On : Sound 3 | OK | OK
8 | Battery | 4.2V 1A 이상 사용 | Battery CON 지원 | OK | OK
|  |  | Battery voltage 상태 check를 위한 ADC monitor - 완충 : 4.2V - Low battery : 3.4V | On going | On going | ADC optimize 필요
|  | thermistor Pin 지원 | Battery 온도 monitor를 위한 ADC monitor | On going | On going | ADC optimize 필요
9 | 충전 IC | Battery 4.2V까지 충전을 위한 IC | USB CON을 통해 충전 | OK | OK
|  |  | 충전/완충 상태 monitor | OK | OK
|  |  | 충전중 Battery 온도 Over시 충전 차단 - operating temperature range : -10℃ ~ 60℃ | On going | On going | ADC optimize 필요
10 | DC/DC Converter | Main 전원 | 3.3V의 고정 전압 사용 | OK | OK
|  | Plasma 전원 - Transformer 전압용 | Transformer 연결을 위한 커넥터 | OK | OK
|  |  | 플라즈마 생성을 위한 승압용 Boost Converter - 8V , 1A 이상 | On going | OK | H/W optimize 필요
11 | RS-232 Interface | Board Control를 위한 Interface | 9-pin D-Sub CON | OK | OK
|  |  | Option : USB D+/D-도 사용가능하도록 설계 | On going | On going | 기능 구현 필요
12 | JTAG CON | F/W download용 커넥터 | 4-Pin CON 지원 ( w/o RESET-Pin ) | OK | OK

## Flow chart
Plasma Generator flow chart
전원 OFF 상태
전원 ON 상태
Main 전원 ON
Buzzer 1 ON
Status LED : BLUE ON
RS-232 ON
Plasma On 상태
+8V 전원 ON
Buzzer 3 ON
Plasam On LED : White ON
PWM Pulse 1,2 ON
충전 상태
Status LED :
- 충전중 : RED ON
- 완충 : GREEN ON
Battery Temp monitor
Plasma Key Push
Plasma Key Push
Power Key Push : 3sec
Power Key Push : 3sec
USB Connection
USB Disconnection
USB Connection