## Pipette
Pipette Issue and Review Item list
No | Category | Version | Date | Status | Description | Commant
1 | Issue | Proto type | 2018-02-22 | Closed | Transformer Load가 short 발생시 Main PCB가 dead. - LM3671MF-3.3 Dead - LM3671MF-3.3 VIN(Pin-1)이 GND(Pin-2)와 short | Load short(Arc) 발생시 12.5V까지 over voltage 발생 Over voltage protection 필요 Booster 8V line에 TVS diode 추가 : SMBJ12CA
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Open | Booster over voltage protect 기능 확인
|  | Proto type | 2018-02-23 | Closed | Transformer에서 Timer path로 Over voltage 또는 Over Current 발생할 수 있음 - Protection circuit 추가 필요 - Timer path에 Series Resistor 추가 필요 - Zener diode 추가 - 5V : BZT52C5V1S or CZRQR52C5V1-HF | Timer path에 Series Resistor, Zener diode(BZT52C5V1S) 추가 S/V 전원에 Zener diode(BZT52C5V1S) 추가
|  | Proto type | 2018-03-10 | Closed | Booster 전압을 10V로 조정 필요 - Plsma 발생 조건 | Plasma Power가 낮음 Transformer의 권선비를 올리기로 함
2 | SCH | V1.0 | 2018-02-23 | Closed | Oxford Pipette style 적용시 Plasma On key를 Transformer PCB에 구현 검토 | Main PCB에서 삭제 CON Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-02-23 | Closed | S/V On/Off control 추가 | Main PCB에 반영 CON Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Closed | S/V 위치 및 CON 위치 결정 필요 | PCB에 실장하지 않고, 기구물에 조립 Main PCB CON와 연결 - Pin 추가
|  | V1.0 | 2018-03-13 | Closed | Reset IC 추가 - Voltage drop에 의한 MCU halt 방지 | TPS3801L30 : Reset IC Vth=2.64V Delay=200msec LF GEN MCU에서 기능 확인
|  | V1.0 | 2018-04-04 | Closed | JTAG Download시 VCC 3.3V가 필요한지 확인 후 필요시 USB cable에 전원 Pin 할당 | JTAG PCB 제작
3 | Battery | V1.0 | 2018-03-13 | Closed | Battery type에 맞춰 CON type 결정 | Pack type으로 결정 - Oxford type
|  | V1.0 |  | Closed | Battery CON - 기구 높이에 맞춰 부품 선정 필요 | 부품 : 824-22-003-00-005000 - 하네스 제작 필요
4 | GND Jack | V1.0 | 2018-02-27 | Closed | 외부 GND 연결용 Jack 추가 - DC Jack | DC-011C_SMD(ICbanQ P005658771) 적용
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Closed | DC Jack 위치 협의 : Main or Transformer PCB | Main PCB - Top 방향으로 배치 ( 3/29 Femto 협의)
|  | V1.0 | 2018-03-29 | Pending | GND 판과의 연결 방법 협의 - 일단 악어클립으로 제작 - 악어클립 or Ring 단자 | 악어클립은 사용하지 않음 전용 GND 판 제작 예정 - Femto에서 처리
|  | V1.0 | 2018-03-30 | Closed | DC Jack 인식을 위한 interface 추가
5 | Transformer | V1.0 -A | 2018-02-22 | Closed | NTD5802N(Q1,Q2) PCB library Error - Source와 Gate Pin이 바뀜 | A type 사용시 수정 예정 B,C type이 문제가 없는 경우 A type은 사용하지 않음
|  | V1.0 | 2018-02-22 | Closed | CTX2106xx series의 2차측 구조가 datasheet와 틀림 - 2차측이 2개로 나눠져 있는것으로 보임 | Datasheet와 동일 성능을 보임 양쪽 두개의 전극이 동일 전극이며, Transformer wire 연결용과 Solder용으로 구별되어 있음
|  | V1.0 -B,C | 2018-02-27 | Closed | Plasma 발생 안함 Gas 주입 상태에서도 발생 안함 | Transformer의 한쪽 전극을 GND와 연결해야 함 CTX210611-R 9V 이상에서 Arc 발생
|  | V2.0 | 2018-03-10 | Closed | Transformer의 Pin-6을 GND와 연결 | GND 연결시 더 안정적임 - 교수님과 협의
|  | V2.0 | 2018-03-13 | Closed | Oxford Pipette style 적용시 Plasma On key를 Transformer PCB에 구현 검토 | Key 추가, Pin 1ea 추가
6 | 기구물 | V1.0 | 2018-03-12 | Closed | S/V sample이 항상 through 되어 있음 - 형상 검토용 sample로 보임 : Femto 확인 필요 | [Femto] ME용 sample 임 - 부품 구매 진행중
|  | V1.0 | 2018-03-16 | Closed | S/V 기능 확인을 위한 Sample 요청 - Femto - 구매 진행중 | X-Valve 구매 - X605SF
|  | V1.0 | 2018-04-03 | Open | Fitting 선정 및 구매
|  | V1.0 | 2018-04-03 | Open | needle 선정 및 구매
7 | 부자제 |  | 2018-03-29 | Open | Pipette D/L용 USB cable 구매
20
21
22
23
24
28