## Issue list
No | Issue Date | Closed Date | Issue | Command
1 | 2018-05-26 |  | 초기에 모든 LED가 ON 상태가 된다. - STA_LED_B_Pin¦STA_LED_G_Pin¦STA_LED_R_Pin¦LED_LOW_Pin - LED_HIGH_Pin¦LED_MED_Pin¦OP_LED_Pin
2 | 2018-05-26 |  | Low Battery 상태에서 Plasma disable 시킴
3 | 2018-05-26 |  | 충전중 Plasma disable 시킴
4 | 2018-05-26 |  | booting 초기에 Plasma Level를 Low로 Setting하고 LOW_LED On 상태를 유지함 - Plasma 동작전에 Level를 Setting함.
5 | 2018-05-26 |  | PWM Pulse frequency 수정 80KHz -> 70KHz
6 | 2018-05-26 |  | Plasma Level control 안됨 - Always On으로 동작함
7 |  |  | Plasma On 상태에서는 Level control disabel 시킴
8
9
10

## Function
Fucntion |  | 하부 Item | 동작 | P/F | Commant
Power | Battery | normal Status | LED Blue On | OK | 3.6V 이상
|  | Low battery Status | LED Red blinking On | OK | 3.5V
|  | Charging | LED Red On | OK
|  | Full Charge | LED Green On | -
Plasma Level | Initial status | Level | Level = Low | - | Booting 초기에 무조건 Low level로 Setting 되어야 함
|  | LED | LED_LOW On | -
| UP Key | Level | 현재 상태에서 상위 Level로 Set | - | High Level에서 UP Key 입력이 들어와도 무시함
|  | LED | 현재 상태에서 상위 Level의 LED On | -
| DOWN Key | Level | 현재 상태에서 하위 Level로 Set | - | Low Level에서 DOWN Key 입력이 들어와도 무시함
|  | LED | 현재 상태에서 하위 Level의 LED On | -
| 예외처리 | Plasma On 상태에서는 Level control disabel 시킴 |  | -
Plasma | Normal Status | Key input | Low detect - Push | OK
|  | LED | Push중 On 상태 유지 | OK
|  | Pulse | Push중 On 상태 유지 | -
|  | S/V | Push중 On 상태 유지 | OK
| On/Off time | Low level | On : 2msec / Off : 8msec
|  | Middle Level | On : 6msec / Off : 4msec
|  | High Level | On : 10msec / Off : 0msec
| Low Battery | Plasma Function disable
| Charging Status | Plasma Function disable