## Check list
No | Date | Model | Category | Status | Description | Commant
1 | 2018-03-10 | Pipette | Test | OPEN | Load open시 reverse voltage level check - Oscilloscope로 Voltage waveform measure
2 | 2018-02-27 | 장비 | 구매 | OPEN | 필요 장비 구매 - Oscilloscope - Power supply
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Pipette
Pipette Issue and Review Item list
No | Date | Version | Category | Status | Description | Commant
1 | 2018-02-22 | Proto type | Issue | Open | Transformer Load가 short 발생시 Main PCB가 dead. - LM3671MF-3.3 Dead - LM3671MF-3.3 VIN(Pin-1)이 GND(Pin-2)와 short | Load short(Arc) 발생시 12.5V까지 over voltage 발생 Over voltage protection 필요 Zener diode 추가 - 5V - BZT52C5V1S or CZRQR52C5V1-HF
2 | 2018-02-23 | Proto type | Issue | Open | Transformer에서 Timer path로 Over voltage이 또는 Over Current 발생할 수 있음 - Protection circuit 추가 필요 | Timer path에 Series Resistor 추가 필요 Zener diode 추가 - 5V - BZT52C5V1S or CZRQR52C5V1-HF
3 | 2018-02-23 | V1.0 | Review | Open | Oxford Pipette style 적용시 Plasma On key를 Transformer PCB에 구현 검토 |  | BZT52C20S
4 | 2018-02-27 | V1.0 | Review | Open | 외부 GND 연결용 Jack 추가 - ear jack type
5 | 2018-03-10 | Proto type | SCH | Open | Booster 전압을 10V로 조정 필요 - Plsma 발생 조건
6 | 2018-03-12 | V1.0 | Review | Open | S/V sample이 항상 through 되어 있음 - 형상 검토용 sample로 보임 : Femto 확인 필요
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Transformer
Transformer Issue and Review Item list
No | Date | Version | Category | Status | Description | Commant
1 | 2018-02-22 | V1.0 -A | PCB | Closed | NTD5802N(Q1,Q2) PCB library Error - Source와 Gate Pin이 바뀜 | A type 사용시 수정 예정 B,C type이 문제가 없는 경우 A type은 사용하지 않음
2 | 2018-02-22 | V1.0 | SCH | Closed | CTX2106xx series의 2차측 구조가 datasheet와 틀림 - 2차측이 2개로 나눠져 있는것으로 보임 | Datasheet와 동일 성능을 보임 양쪽 두개의 전극이 동일 전극이며, Transformer wire 연결용과 Solder용으로 구별되어 있음
3 | 2018-02-27 | V1.0 -B,C | SCH | Closed | Plasma 발생 안함 Gas 주입 상태에서도 발생 안함 | Transformer의 한쪽 전극을 GND와 연결해야 함 CTX210611-R 9V 이상에서 Arc 발생
4 | 2018-03-10 | V2.0 | SCH/PCB | OPEN | Transformer의 Pin-6을 GND와 연결
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28